HN3089CT伏安特性测试仪

说

明

书

保定市海纳电气有限公司

安   全   提   示

1、使用前请仔细阅读本使用说明书，并按照本使用说明书的要求进行试验接线和操作。

2、使用前请将仪器面板上的接地端钮就近可靠接地。并按相关规程做好其它常规安全措施。

3、本测试仪最高输出电压可达2500V!  非专业维修人员严禁打开机箱修理、换件，以免发生触电或其它事故。

4、做变比试验时，请将CT二次绕组的接地线断开!

5、本测试仪不允许在高电压、大电流的情况下长时间停留，以防内置升压（流）器过热！

6、本测试仪输出容量较大，在试验中应根据试品情况按规程要求合理设置试验参数，以防被试设备过流过载。

7、若仪器出现死机，请按复位键；若仍不能恢复，请迅速关机，以免对仪器造成损坏。

本公司保留对此说明书修改的权利。产品与说明书不符之处，以实际产品为准。若在使用中存在技术问题，请与公司联系。

一、概  述

HN3089CT伏安特性测试仪是由保定市海纳电气有限公司最新开发研制，是专门为试验电流互感器伏安特性﹑5% 和10%的误差曲线、CT二次侧回路检查、CT二次负何测量、变比和极性判别而设计，仅需设定最高测试电压、电流，装置将自动升压，自动将伏安特性曲线描绘出来，省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动。快捷、简单、方便。若单机不能满足测试要求，可外接升压器进行试验。是一台性能价格比较高的多功能试验仪器。其性能独特，该仪器目前在国内处于领先水平。

二、主要功能和特点：

1、自动测试    只需按要求设置参数，全自动采集CT数据并进行相关测量。

2、可测试CT伏安特性、5% 和10%的误差曲线、CT二次侧回路、CT二次负载、变比和极性。

3、若单机的输出电压不能满足要求，也可以采用外接升流器进行测试。

4、伏安特性试验输出电压0-2500V、电流0-20A。

5、变比测试最大电流0-1000A，采用外接升流器输出电流可升至2500A。

6、220V单电源输入。

7、傻瓜式接线方式，只需四个接线柱便可完成所有试验。

8、自带微型打印机，可实时打印CT伏安特性测试报告、励磁特性曲线和CT变比测试报告。

9、带有大容量存储器，可存储31组测试数据，掉电不丢失。

三、主要技术参数

|  | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 测量精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单机伏安测试 | 220V | 0～2500V | 0～20A | < 0.5% |
| 单机变比测试 | 220V |  | 0～1000A | 变比测量精度< 0.5% |
| 外接升流器（选配） | 220 V |  | 0～2500A | 变比测量精度< 0.5% |

| 工作电源 | AC 220V±10%，50／60Hz | 工作环境温度 | -10℃ - +50℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量用功率电源 | AC 220V | 体积、重量 | 420×300×270mm³， 21Kg |

面板结构

1   主菜单

- 连接好～220V电源，打开面板上的电源开关，液晶屏蓝色背光亮，装置进行自检，自检完毕进入伏安特性测试仪汉化主菜单。

主菜单有伏安特性、变比极性、PC通讯、历史记录和二次负载五项可选（如右图）。按键 可选择，此时当前项呈反显状态，这时按确认键即可进入下一级菜单。

HN3089CT伏安特性测试仪

伏安特性

变比极性

交流耐压

历史纪录

二次负载

2伏安特性试验

2.1伏安特性试验的软件界面

在主菜单界面，将光标移动到  伏安特性  选项上，按确认即可进入参数设置界面（如右图）。光标移动至返回，按确认即可返回主菜单。

界面参数说明：

分段前点数  00

分段后点数  00

二次阻抗   00.000Ω

额定电流       00A

最大输入电压 0000V

最大输入电流   00A

本仪器自动判断拐点

分段前点数：即拐点前采样点数

分段后点数：即拐点后采样点数

二次阻抗：二次线圈的阻抗（误差曲线用）

额定电流：二次侧额定电流（一般为1A或5A，

误差曲线用）

最大输出电压：电流互感器二次侧的所能承受的最大

电压，范围（0 - 2500）V。

最大输出电流：电流互感器二次侧的所能承受的最大

电流， 范围（0 - 20）A。

测量： 按此       键开始试验。

确认

返回：按此        键返回主菜单

复位

说明：设置最大输出电压和最大输出电流可对电流互感器进行保护，在试验过程中，一旦电压或电流超出设定值，测试仪将自动断路保护电流互感器。

2.2伏安特性试验

设置好分段后点数、分段前点数、最大输出电压、最大输出电流参数后，将光标移动至测量选项，即可进行试验。

2.3  使用装置单机试验

(1)、试验的接线

使用装置单机进行使用的原理接线图如下图。

CT二次绕组

当交流功率电源输入端子接～220V电压时，交流电压输出为0~2500V，

(2)、试验方法

在伏安特性试验界面上测量  ，按

确认

即进入伏安特性试验曲线图界面（如右图），此时装置自动根据电压和电流值逐步增加电压和电流进行测试，每测出一个点将自动在曲线图上标示出来，并在记录其数值。

试验过程中，  停止  处于反显状态，直至试验完毕；过程中，若按确认，则停止测试

2.5 测试结果操作说明

试验结束后，屏幕显示出伏安特性测试曲线

按→键可分别选择打印、10％误差曲线、5％误差曲线、数据、保存和返回

该界面上各操作功能如下：

打印：这时按下确认键即可用仪器自带的面板微型打印机将当前测试的曲线打印出来。

保存：这时按下确认键即可将当前数据及伏安特性曲线图保存在内存中。

参数设置：这时界面上弹出的被测CT参数对话框（如下图），

设置参数完毕之后，按下  确定  即可将当前所测数据保存。

线路号：

组号：

相序：

K：

日期：

以后在主菜单中选历史纪录——前xx次记录，即可调出查看。

注意： 刚保存的数据保存在“前00次记录”中，所有数据往前推一组。

内存中最多能保存31组数据，如超过31组数据，将按先入先出原则冲掉最老的数据。

掉电后数据能保存60天。

返回：光标移动至此选项，按下即退出该界面。

U1(V)  I1(A)  U2(V)  I2(A)  U3(V)  I3(A)

5.070  00000  34.23  0.162

10.44  .0128   35.24  0.162

15.45  .0204   36.67  0.201

20.63  .0296

25.63  .0411

28.75  .0536

29.74  .0686

31.62  .0915                        ↑翻屏

32.69  0.113                   打印 →返回

数据：将光标移动至  数据  选项选定，屏幕

上将显示伏安特性试验的测试数据列表（如右图）。

注意：在此界面中，如果数据太多，可按 ↑ 键

翻页。

按确认可打印数据

2.6误差曲线

5%误差曲线：将光标移动至 5%误差曲线 选定，自动得出5%误差曲线结果。

10%误差曲线：将光标移动至 10%误差曲线 选定，自动得出10%误差曲线。

请输入参数

测试电流：0000A

额定电流：  00A

3  变比极性试验

3.1、变比极性试验的软件界面

进入主菜单，在  变比极性  选项上，按确认

即可进入变比极性试验设置界面（如右图）。

参数设置：试验前需设置的参数

变比

二次回路

返回

测试电流： 0 - 600A。

额定电流： 0－20A。

将光标置于变比上按确认即进入测试界面如图

测试电流：0000A    一次电流：    A

额定电流：  00A    二次电流：    A

变比：124.9：5.000

极性：＋

打印                        返回

变比：变比测试时，测试电流最大为额定电流

的一半

二次回路：测试电流最大为额定电流

说明：二次回路与变比测试方法相同，只是

二次回路在额定电流时持续时间不同，电流

越大持续时间越短

3.2、变比试验接线

变比极性试验的原理接线图。

注意：做变比极性试验时，请先将CT的二次绕组的接地线断开，

以免损坏装置。

CT二次绕组

CT一次绕组

4  二次负何测试

额定电流：  A

额定电流：  A

电压：    V

电流：    A

停止

4.1、二次负荷试验的软件界面

进入主菜单，在  二次负荷 选项上，按确认

即可进入二次负荷验设置界面（如右图1）。

设置额定电流：1A或5A，

后按确认即进行测试（如右图2），过程中可按

确认停止测试，测试完成后，可按确认进行打印，

按返回出该界面

电阻          欧

电抗          欧

阻抗          欧

功率因数

负荷          VA

打印       返回

二次负荷接图如下：

二次负荷

5 交流耐压

CT二次绕组

电压: 0000V

停止

进入菜单后，首先设置欲升电压，设置完成后按确认进行升压，升压过程可按停止，否则

升压到设定电压后持续一分钟后完成

附录1、故障维护

- 电压输出不正常，如幅值太低或接近为零，请检查电源是否接好。

- 若属装置内部故障，请速于公司联系，我公司将尽快予以解决。

附录2、安装打印纸

- 断开电源，将打印机面板打开；

- 从打印机上取下纸卷轴，将新纸卷套在纸卷轴上，装回至打印机上。并将打印纸头送入

打印机头下的进纸口处。打开电源，按下装纸键3秒，机头转动，待打印纸从机头的正

前方露出后，关上电源，将打印机面板合上即可。

附录3、售后服务承诺

本产品一年免费保修，终身维护。

地    址：保定市高新区翠园街723号科技产业园D座办公区三层

电    话：0312--5956813

传真电话：0312--5909895