HN8103直流电阻综合测试仪

操作手册

保 定 市 海 纳 电 气 有 限 公 司

一、概述

直流电阻综合测试仪是保定市海纳电气有限公司根据IEC标准及国家有关规程规定，发挥自身技术优势，精心研制的高精度、数字化感性、接触直流电阻检测仪器。该仪器采用大功率恒流开关电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制，自动化程度高，具有自动放电和放电指示功能。广泛适用于各种变压器线圈电阻、接地引下线的导通电阻、开关回路电阻的测量。功能强大，相当于直流电阻测试仪、回路电阻测试仪、引下线导通测试仪三种仪器的综合。您有了它，现场不会再耽误工作，大大提高您的工作效率

二、安全措施

- 使用本仪器前必须认真阅读本手册。

- 仪器的操作者应具备一般电气常识。

- 仪器使用避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。

- 仪表应避免剧烈振动。

- 对仪器的维修、调整应由专业人员进行。

- 测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线。

- 测量无载调压变压器，一定要等放电指示报警音停止后，切换档位。

- 在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

三、性能特点

- 功能强大，直流电阻、回路电阻、引下线导通三合一。

- 其中直阻测量量程宽，既可以测配变变压器，又可以测大型主变。

- 具有USB接口，可以用优盘存储数据。

- 具有完善的保护电路，皮实耐用。

- 立式机箱结构，便于现场操作。

- 具有放电报警声，放电指示清淅，减少误操作。

四、技术指标

- 输出电流：100A、50A、20A、10A、5A、1A、0.2A

- 量程：　 5μΩ～100mΩ       （100A）

50μΩ～400mΩ      （50A）

400μΩ～1Ω         （20A）

1mΩ～2Ω            （10A）

2mΩ～4Ω         　 （5A）

10mΩ～20Ω       　 （1A）

50mΩ～100Ω      　 （0.2A）

- 准确度：0.2%

- 分辨率：1μΩ

- 工作温度：0～40℃

- 环境湿度：≤90%RH，无结露

- 工作电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ

五、系统介绍

仪器面板见图一。

电源开关：整机电源输入口，带有交流插座，保险和开关。

电流表头：指示输出电流。

接地柱，为整机外壳接地用，属保护地。

V+、 V-：电压输入端子。

I+、  I-：电流输出端子。

显 示 器：128×32点阵液晶显示器，中文操作。

增辉、减辉：可调整显示字符的对比度。

打 印 机：打印测量电阻值结果。

复 位 键：整机回到初始状态，切断输出电流。

选 择 键：预置输出电流，显示电阻值后，按此键1-2秒可打印电阻值。

确 认 键：选定电流后按此键，仪器按选定电流启动进行测试，显示电阻值后，按此键1-2秒可重新启动，清除数据缓冲区中的老数据。

六、测试与操作方法
本仪器测试功能分为三部分：变压器直阻测量、开关回路电阻测量、引下线导通测量。具体测试方法如下：

（一）、 变压器直阻测量

1、量程及输出电流

50μΩ～400mΩ      （50A）

400μΩ～1Ω         （20A）

1mΩ～2Ω            （10A）

2mΩ～4Ω         　 （5A）

10mΩ～20Ω       　 （1A）

50mΩ～100Ω      　 （0.2A）

2、接线：

把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接，连接牢固，同时把地线接好。

A、直接测量接线。见图二：

A

B

C

I+

I-

被测试品

测试仪

O

V+

V-

a

b

c

B、助磁法接线见图三～五（适用于Y（N）-d-11联接组别）。

A

B

C

I+

I-

被测试品

测试仪

O

V+

V-

a

b

c

图三

A

B

C

I+

I-

被测试品

测试仪

O

V+

V-

a

b

c

图四

A

B

C

I+

I-

被测试品

测试仪

O

V+

V-

a

b

c

图五

图三，图四，图五分别为测量低压Rac,Rba,Rcb的接线方法

3、试验选择：打开电源开关显示屏上会显示变压、开关、接地（分别代表变压器测量、开关回路电阻测量、接地引下线测量），这时可通过选择键对所测试品进行选择“变压”，这时可按启动键进入下一屏：电流选择。

4、电流选择：显示屏上会显示全部电流值，这时可通过选择键对所测试品预置电流进行选择，每按一下选择键，光标会滚动在各电流值（50A 、20A、10A、5A、1A、0.2A）之间。

5、测试：当选择好电流后，按下确认键，就开始测试，表头同时指示所选电流值。当按下确认键后，显示屏上显示“正在充电”，过几秒钟之后，显示“正在测试”，这时说明已充电完毕。进入测试状态，几秒后，就会显示所测阻值。（屏上会同时显示所选电流值与所测得的电阻值，I=“ ”A；R=“ ”mΩ/Ω），本实验测量电流持续测量，显示电阻值时时动态刷新。

6、测试完毕后，按“复位”键，仪器电源将与绕组断开，这时显示屏回到开机状态，同时放电，音响报警，电流表回到零位，放电音响结束后，可重新接线，进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。

（二）、开关回路电阻测量

1、量程及输出电流

5μΩ～100mΩ     100A

2、接线：

把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接，连接牢固，同时把地线接好。

I+

V+

V-

I-

图 二  测试接线图

注意：测试钳的全部连接面应与试品可靠接触

3、试验选择：打开电源开关显示屏上会显示变压、开关、接地（分别代表变压器测量、开关回路电阻测量、接地引下线测量），这时可通过选择键对所测试品进行选择“开关”，这时可按启动键进入下一屏：电流选择。

4、电流选择：显示屏上会显示电流值100A

5、测试：当选择好电流后，按下确认键，就开始测试，表头同时指示所选电流值。当按下确认键后，显示屏上显示“正在充电”，过几秒钟之后，显示“正在测试”，这时说明已充电完毕。进入测试状态，几秒后，就会显示所测阻值。（屏上会同时显示所选电流值与所测得的电阻值，I=“ ”A；R=“ ”mΩ/Ω），测量完成，电流表回到零位。

6、测试完毕后，按“复位”键，仪器电源将与绕组断开，这时显示屏回到开机状态，可重新接线，进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。

[3]. 接地引下线电阻测量

1、量程及输出电流

5μΩ～100mΩ       （100A）

50μΩ～400mΩ      （50A）

400μΩ～1Ω         （20A）

1mΩ～2Ω            （10A）

2mΩ～4Ω         　 （5A）

2、接线：

把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接，连接牢固，同时把地线接好。

3、试验选择：打开电源开关显示屏上会显示变压、开关、接地（分别代表变压器、开关、接地引下线），这时可通过选择键对所测试品进行选择“接地”，这时可按启动键进入下一屏：电流选择。

4、电流选择：显示屏上会显示全部电流值，这时可通过选择键对所测试品预置电流进行选择，每按一下选择键，光标会滚动在各电流值(100A、50A 、20A、10A、5A)之间。

5、测试：当选择好电流后，按下确认键，就开始测试，表头同时指示所选电流值。当按下确认键后，显示屏上显示“正在充电”，过几秒钟之后，显示“正在测试”，这时说明已充电完毕。进入测试状态，几秒后，就会显示所测阻值。（屏上会同时显示所选电流值与所测得的电阻值，I=“ ”A；R=“ ”mΩ/Ω），本实验测量电流持续测量，显示电阻值时时动态刷新。

6、测试完毕后，按“复位”键，仪器电源将与绕组断开，这时显示屏回到开机状态，可重新接线，进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。

七、注意事项

1、在测无载调压变压器倒分接前一定要复位，放电结束后，报警声停止，方可切换分接点。

2、在拆线前，一定要等放电结束后，报警声停止，再进行拆线。

3、选择电流时要参考技术指标栏内量程，不要超过量程和欠量程使用。超量程时，由于电流达不到预设值，仪器一直处在“正在充电”状态。欠量程时，显示“电流太小”，当出现此两种状态时要确认量程，选择适合的电流进行测试。

4、用助磁法时注意量程。因为高压线圈两个并联加上一个串联，在整个测试回路加入了1.5倍的高压线圈电阻，选择量程时要折算在内。如果超量程使用输出电流无法达到设定值或输出电流不稳定。

5、助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时，可能有剩余电流，拆除时可能会打火放电，此属正常现象。

八、售后服务

仪器自购买之日起一年内，属产品质量问题免费包修包换，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

地    址：保定市高新区翠园街723号科技产业园D座办公区三层

电    话：0312--5956813

传真电话：0312—5909895