HN8310全自动变压器直流电阻测试仪

使

用

说

明

书

保定市海纳电气有限公司

HN8310全自动变压器直流电阻测试仪是集助磁法测试和三相同时测试于一体的新一代快速测试仪，是测量大型电力变压器直流电阻的理想设备；而且具有消磁功能，直流电阻试验后进行消磁，对保护电力变压器免受励磁涌流冲击，和安全投运有极其重要的作用。

一、主要特点

- 一次将高、低压电流电位测试线全部接到变压器上，测试过程中不用再倒测试线；

- 对于星型接法的绕组测试，仪器可以采取三相同时测试的方式测试A0、B0、C0相的电阻，节省测试时间；

- 三相五柱低压内部角接的变压器低压测试时，仪器内部采用自动助磁的方法，比直接用大电流测试速度快，且减了大电流测试后剩磁大带来的危害；

- 显示、打印变压器的高中低压绕组的全部测试数据，并自动计算出三相不平衡度，还可以打印折算到额定温度下的阻值；

- 三相测试时先测试A0的数据，再三相同时测试，解决了三相同时测试中性点引出线电阻不能测试的问题，测试数据更接近单相测试值；

- 具有对大型变压器剩磁消磁的功能；

- 具有完善的反电势保护功能；

- 仪器内部可以永久存储测试数据，还可以使用优盘存储数据；

- 仪器具有适用温度宽，精度高，防震，抗干扰，携带方便等特点。

二、主要技术指标及使用条件

1、技术指标

测试电流

三相测试：5A＋5A   1A＋1A  两档

分相测试：10A，5A，1A      三档

最大消磁电流：5A

测试范围  10A：  500.0uΩ ～ 1Ω

5A：   10mΩ ～ 4Ω

1A：   1Ω ~20Ω

分辨率：0.1uΩ

准确度： ±（0.2%读数+2字）

外型尺寸：420mm×330mm×210mm

重量： 12kg

2、使用条件

环境温度：   －10℃  ～ 50℃

环境湿度：   ≤ 85％RH

工作电源：   AC220V ± 10%

电源频率：   （50±1）HZ

- 面板功能介绍：

面板(图一）为面板示意图

高压

HN8310全自动变压器直流电阻测试仪    开 关

低压

F1    F2    F3    F4

保定市海纳电气有限公司

高压接线端

低压接线端

图一

液 晶 屏： 显示测试数据，选择提示功能

按键（F1~F4)：对应液晶提示的菜单功能

按键（上下左右）：数字的增减，光标上下左右调整功能，分接位置数值的增减

电源开关： AC220V电源开关

接地端子：与地线连接

高压电流电压接线柱：接被测变压器的高压侧或中压侧

低压电流电压接线柱：接被测变压器的低压

打印机：打印测试数据

对比度：液晶对比度调整

四、仪器接线

1、用电源线把仪器与外部AC 220 电源连接，用接地线将接地端子与大地连接。

2、两绕组变压器测试时一次将仪器面板（高压）的四个测试钳（黄绿红黑）分别接到高压侧的A、B、C、O套管上，如果只有A、B、C三个套管，可以将黑色测试钳悬空。将仪器面板（低压）的四个测试钳（黄绿红黑）分别接到低压侧的a、b、c、o套管上，如果只有a、b、c三个套管，可以将黑色测试钳悬空。

整个测试过程不用倒线。

3、三绕组变压器可以将高低压绕组测试完后，将仪器面板(高压）的四个测试钳倒接到中压侧测试即可。

4、单相变压器使用将仪器面板（高压）黄色和黑色的测试钳接到单相变压器的高压侧，仪器面板（低压）黄色和黑色的测试钳接到单相变压器的低压侧。

5、仪器配套的专用测试线已经将电流、电位线设计到同一钳口上，接线简单方便。

五、使用说明

1、仪器开机显示画面（图二），仪器显示内部时钟时间。

HN8310变压器直流电阻测试仪

2007 . 03 . 12   10 : 10 : 20

保定市海纳电气有限公司

提示：正在测试高低压放电

图二

- 检测外部试品完成后，仪器进入主菜单界面（如图三）。

开始测试

显示数据

打印数据

数据存取

消磁功能

设置参数

提示：按 'F3' 键设置试品参数

图三

- 用“▲”“▼”键选择菜单，选择“设置参数”菜单，按“F3”确认，仪器进入设置参数界面（如图四）。

变压器绕组：  3

变压器相数：  3

绕组材料  ：  铜

测试温度  ：  25

折算温度  ：  75

设置时间             确认     返回

图四

用“▲”“▼”“◄”“►”键修改设置参数，设置一项后按“确认”进行下一项设置，设置完毕后按“退出”返回主菜单。

- 在图四按“F1”，进入设置时间界面，显示界面如图五；通过“▲”“▼”

设   置   时   间

日期         时间

07 . 03 . 12   10 : 10 : 20

保存   退出

图五

“◄”“►”键，设置仪器时钟时间。设置完成后按“保存”F3返回主菜单。

选  择  测  试  绕  组

1  高 压 绕 组

2  中 压 绕 组

3  低 压 绕 组

下一步     返回

5、在主菜单界面选择“开始测试”，按“F3"进入测试菜单（如图六）。

图六

如变压器绕组为两绕组，在图五设置变压器绕组为2，选择测试绕组界面则出现两个选择项（1 高压绕组，2 低压绕组）。

- 用“▲”“▼”键选择要测试的绕组，如高压绕组，按“下一步”进入测试方式选择界面如（图七），如设置参数为单相变压器则直接进入测试界面如（图十）。

选 择 高 压 绕 组 测 试 方 式

1  分 相 测 试 [ AB . BC . CA ]

2  分 相 测 试 [ A0 . B0 . C0 ]

3  三 相 测 试 [ A0 . B0 . C0 ]

下一步     返回

图七

7、如在图六中选择低压绕组，按“下一步”进入测试方式选择界面如（图八）。

选 择 低 压 绕 组 测 试 方 式

1  分 相 测 试 [ ab . bc . ca ]

2  分 相 测 试 [ ao . bo . co ]

3  三 相 测 试 [ ao. bo . co ]

4  助 磁 法 测 试

下一步     返回

图八

8、用“▲”“▼”键选择要使用测试方法，如三相变压器选择分相测试或助磁法测试，按“下一步”进入测试相选择界面如（图九），如三相变压器选择三相测试则直接进入测试界面如（图十）。

选 择 高 压 绕 组 测 试 相

1  AB 测试

2  BC 测试

3  CA 测试

下一步     返回

图九

9、用“▲”“▼”键选择测试相，按“下一步”进入测试相界面如（图十）

测试绕组   高压           测试相    AB

分接位置   01

10A    测试                     返回

图十

10、按“F1”键电流循环显示10A，5A，1A，电流选择完毕后，按“测试”开始对变压器绕组充电界面显示如（图十二）

测试绕组   高压           测试相    AB

分接位置   01

电 流  AB  0 . 0 0 0  A

正在充电

停止

图十二

11、当充电电流稳定后，仪器自动计算显示绕组电阻显示如（图十三）

测试绕组   高压           测试相    AB

分接位置   01

测试电阻    123 . 4  mΩ

正在测试

屏打     停止      重复测       保存

图十三

等测试数据稳定后，按“屏打”仪器打印机打印出当前测试的位置和数据；按“保存”当前数据被保存到屏幕显示的分接位置，屏幕右下方提示“保存成功”。如果是有载调压绕组，可以调到下一分接位，屏幕数据自动跟踪测试，用“▲”“▼”改变屏幕的分接位置，测试数据稳定后，按“保存”数据就可以保存到另一个分接位置了。如果对屏幕显示数据有疑问，可以按“重复测”，仪器将重新测试电流电位信号，计算阻值。一组数据测试完毕后，按“停止”，屏幕提示“正在放电”，并显示放电电流。放电接束后，屏幕出现图十界面，可以继续测试或返回上一界面选择其它相测试。

12、一台变压器的数据测试完毕后，按“返回”键返回仪器主菜单界面如图四，选中“显示”数据，按“F3”进入选择数据显示界面如（图十四）

选  择  显  示  内  容

1  高 压 绕 组

2  中 压 绕 组

3  低 压 绕 组

下一步    返回

图十四

13、用“▲”“▼”键选择要显示的绕组，按“下一步”进入数据显示界面如（图十五）

绕组   高压

分接位置   01

测试电阻 AB   123 . 4  mΩ

测试电阻 BC   123 . 4  mΩ

测试电阻 CA   123 . 4  mΩ

不平衡率       0. 00   %

屏打                          返回

图十五

用“▲”“▼”键选择显示的分接位置数据，屏幕显示保存的测试数据，并计算出不平衡率，按“屏打”仪器打印机即可打印出当前显示的测试位置和数据。

14、在仪器主菜单选择打印数据，按“F3”确认，仪器将保存的测试数据全部打印出来，并把折算温度下的数据也打印出来，具体格式见后面的测试举例。

1   存 取 区

2   存 取 区

3   存 取 区

4   存 优 盘

打印      显示       保存      返回

正在测试    停止      重复测       保存

15、在仪器主菜单选择“数据存取”，按“F3”确认后进入数据存取界面如（图十六）

图十六

用“▲”“▼”键选择存取区，如果这个区有数据，在右下方将显示这组数据的测试时间，按“保存”即可将测试数据永久保存到选中的存取区或以WORD文件形式存储到优盘中，优盘中的数据文件可以拷贝到PC机中归档，查看、打印。如果存取区中有数据，按“恢复”可以将永久保存的数据恢复到当前，可以进行显示，打印等功能。

消磁相  AB

消磁相  BC

确定      返回

正在测试    停止      重复测       保存

16、消磁功能：变压器直流电阻试验完成后，消磁功能可以消除直阻测试后的剩磁，在图三界面选择“消磁功能”，按“F3”进入消磁界面（如图十七）。仪器采用单相消磁的方法，对高压AB或高压BC加消磁电流，对于大型电力变压器最好对高压AB和BC消磁两次，也可以直接对具有剩磁的相进行消磁。

图十七

消磁相  AB

消磁相  BC

充电电流   5.010  A       进度：  0 ％

停止

正在测试    停止      重复测       保存

用“▲”“▼”键选择消磁相，按“确认”键开始消磁，屏幕显示消磁电流和消磁进度，如图十八。

图十八

如需要停止消磁，按“停止”就可以终止消磁程序，返回图十七界面，当选择相消磁结束后，屏幕提示消磁结束，过两秒钟后提示消失，如图十七界面，可以选择另一相进行消磁。

六、使用实例

测试现场应先将仪器的接地端与大地可靠连接，然后开始使用仪器。

1、某两绕组单相变压器直阻测试：

开始测试

显示数据

打印数据

数据存取

消磁功能

设置参数

提示：按 'F3' 键设置试品参数

1）将高压测试线的黄色和黑色测试钳夹到变压器的高压侧套管上，将低压测试线的黄色和黑色测试钳夹到变压器的低压侧套管上，打开仪器电源，仪器显示开机界面如图二，过几秒钟后进入主菜单，选中“参数设置”如（图十九）。

图十九

变压器绕组：  2

变压器相数：  3

绕组材料  ：  铜

测试温度  ：  25

折算温度  ：  75

确认     返回

2）按“F3”进入设置参数界面如（图二十）。

图二十

光标开始在变压器绕组位置，变压器绕组默认2，不用修改。

按“确认”，光标转到变压器相数位置，按“▼”键，变压器相数修改为1（单相）。

按“确认”，光标转到绕组材料位置，该变压器为铜线圈，不用修改。

按“确认”，光标转到测试温度位置，现场测试油温为18度，用“▲”“▼”“◄”“►”键修改测试温度为18，折算温度为75度，不用修改。按“返回”键返回主菜单。修改后的参数如（图二十一）。

变压器绕组：  2

变压器相数：  2

绕组材料  ：  铜

测试温度  ：  18

折算温度  ：  75

确认     返回

图二十一

选  择  测  试  绕  组

1  高 压 绕 组

2  低 压 绕 组

下一步     返回

在主菜单中按“▼”键，选择“开始测试”，然后按“F3”确认执行，仪器显示如（图二十二）。

图二十二

- 选中高压绕组，按“下一步”进入仪器测试界面如（图二十三）。

测试绕组   高压           测试相    A0

分接位置   01

10A    测试                     返回

图二十三

按“F1”选择测试电流，按“测试”执行测试，仪器对试品加电，屏幕显示充电电流，等电流稳定后，仪器开始计算电阻值，并显示出来，等数据稳定后，按“保存”将数据保存到显示分接位置的值。调整有载分接开关，调到下一个分接，仪器跟踪测试阻值并显示出来。也可以按“重复测”重新采集电压电流信号，进行计算。按“▲”“▼”调整仪器显示的分接位置，等数据稳定后，按“保存”将数据保存到显示分接位置的值。一直测完所有分接，然后按“停止”，开始放电，等放电结束，按“返回”返回到图二十二界面，选择低压绕组，再进行低压绕组测试。

2、某两绕组三相五柱变压器直阻测试：

1）将高压测试线线接到变压器的高压侧A、B、C、0套管上，将低压测试线接到变压器的低压侧a、b、c套管上，黑色测试钳悬空。打开仪器电源，仪器显示开机界面如图二，过几秒钟后进入主菜单，选中“参数设置”如（图十九）。

2）按“F3”进入设置参数界面如（图二十）。将测试温度改为18，按“返回”键返回主菜单。

3）在主菜单中按“▼”键，选择“开始测试”，然后按“F3”确认执行，仪器显示如（图二十二）。

选 择 高 压 绕 组 测 试 方 式

1  分 相 测 试 [ AB . BC . CA ]

2  分 相 测 试 [ A0 . B0 . C0 ]

3  三 相 测 试 [ A0 . B0 . C0 ]

下一步     返回

4）选中高压绕组，按“下一步”进入测试方式选择界面如（图七），选择三相同时测试如（图二十四）。

图二十四

测试绕组   高压

分接位置   01

5A＋5A     测试                 返回

按“下一步”进入仪器测试界面如（图二十五）。

图二十五

按“F1”选择测试电流，按“测试”执行测试，仪器先对试品A0加电，屏幕显示如（图二十六）。

测试绕组   高压

分接位置   01

电流   A0   5.010  A

正在充电

停止

图二十六

A0相的充电电流电流稳定后，仪器开始计算电阻值，并显示出来（如图二十七）。

绕组   高压

分接位置   01

测试电阻    123 . 4  mΩ

正在测试

重复测      停止      保存

图二十七

仪器自动判断阻值稳定后仪器自动放电，放电结束后（在这期间等仪器自动切换），仪器自动切换到三相充电电流，如（图二十八）。

测试绕组   高压

分接位置   01

电流   A0   5.010  A

电流   B0  10.020  A

电流   C0   5.010  A      正在充电

停止

图二十八

仪器自动判断电流稳定后，开始测试三相阻值，如（图二十九）。

绕组   高压

分接位置   01

测试电阻  A0   123 . 4  mΩ

测试电阻  B0   123 . 4  mΩ

测试电阻  C0   123 . 4  mΩ

不平衡率       0. 00   %   正在测试

屏打      停止     重复测      返回

图二十九

等测试阻值稳定后，按“屏打”仪器打印机打印出当前测试的位置和数据；按“保存”将数据保存到显示分接位置的值。调整有载分接开关，调到下一个分接，仪器跟踪测试阻值并显示出来。也可以按“重复测”重新采集电压电流信号，进行计算。按“▲”“▼”调整仪器显示的分接位置，等数据稳定后，按“保存”将数据保存到显示分接位置的值。一直测完所有分接，然后按“停止”，开始放电，等放电结束，按“返回”返回到图二十四界面。

选 择 低 压 绕 组 测 试 方 式

1  分 相 测 试 [ ab . bc . ca ]

2  分 相 测 试 [ ao . bo . co ]

3  三 相 测 试 [ ao . bo . co ]

4  助 磁 法 测 试

下一步     返回

选择低压绕组，按“下一步”进入低压测试方式选择界面如（图八），选择助磁法测试，如（图三十）。

图三十

- 按“下一步”仪器进入低压绕组测试相选择界面，选择ab相，如（图三十一）

选 择 低 压 绕 组 测 试 相

1   ab 测试

2   bc 测试

3   ca 测试

下一步     返回

图三十一

8）按“下一步”仪器进入测试界面如（图三十二）

测试绕组   低压           测试相    ab

10A       测试                 返回

图三十二

按“F1”选择测试电流，按“测试”执行测试，仪器对试品加电，屏幕显示充电电流，等电流稳定后，仪器开始计算电阻值，并显示出来，等数据稳定后，按“保存”将数据保存到显示分接位置的值，如有疑问，也可以按“重复测”重新采集电压电流信号，进行计算，等数据稳定后再保存。按“停止”，开始放电，等放电结束，按“返回”返回到图二十五界面，选择bc、ca测试即可完成。

9）整个变压器的直阻数据全部完成后，按“返回”键一直到主菜单界面，如需要在仪器上查看数据结果，选择“显示数据”按使用说明中的12操作即可查看测试的所有数据。选择“打印数据”，按“F3”确认，仪器上的高速热敏打印机就会将测试的所有数据打印出来，计算出三相不平度，折算到额定温度下的阻值。

选择“数据存取”，按“F3”确认，按使用说明中的15操作即可将该台变压器的数据存储到仪器的不掉电存储器或优盘中。

3、某两绕组三相五柱变压器直阻测试后消磁操作举例，由于助磁法测试是对变压器的三个绕组同时加电，故应该先后消磁AB相和BC相。在图十九主菜单界面中选择“消磁功能”，按“F3”进入图十七界面，选择消磁相AB，按“确定”

键开始消磁，屏幕显示消磁电流和消磁进度，如图十八。AB相消磁过程结束后，屏幕提示消磁结束，过两秒钟后提示消失，返回图十七界面，选择消磁相BC，重复相同的操作消磁。

七、操作注意事项

仪器设计有反电势保护功能，在使用中仍需按以下逐条操作，以确保试验人员及仪器的安全。

1、在无载调压绕组，不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关；

2、在测试过程中不允许除测试线。

八、装箱清单：

主机                         1台

AC220V电源线                1根

10A保险管                   2只

产品说明书                   1份

产品合格证                   1个

测试报告                     1份

保修卡                       1份

测试线                       1套

接地线                       1根

地    址：保定市高新区翠园街723号科技产业园D座办公区三层

电    话：0312--5956813

传真电话：0312--5909895